| Phụ lục DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 3500 /QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN) - LĨNH VỰC CƠ KHÍ – TỰ ĐỘNG HÓA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên nhiệm vụ | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với sản phẩm | Phương thức tổ chức thực hiện |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng nâng nhiệt sóng vi ba qua niệu đạo | - Làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng nâng nhiệt sóng vi ba; - Tạo ra sản phẩm điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng nâng nhiệt sóng vi ba qua niệu đạo đạt tiêu chuẩn quốc tế và TCVN; - Tỉ lệ nội địa hóa trên 35%. | 1.Tài liệu - - Bộ tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo; - - Bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. 2. Thiết bị - 01 Thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng nâng nhiệt sóng vi ba qua niệu đạo (bao gồm anten cao tần) đáp ứng yêu cầu chính sau: - + Bước sóng trong khoảng 915-1296 MHz; - + Công suất đầu ra vi ba tối đa 100 W; - + Công suất sóng vi ba của anten cao tần được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với cơ thể bệnh nhân không vượt quá 25 W; - + Nhiệt độ điều trị từ 44-70ºC; - + Bộ định thời gian phải có giải làm việc không vượt quá 30 phút ± 01 phút; + Hỗ trợ giao diện đồ hoạ với người dùng và phần mềm quản lý; - + Có tính năng bảo vệ chống công suất đầu ra nguy hiểm và tính năng cảnh báo an toàn; - + Điện áp sử dụng: 220 V, 50/60 Hz; - + Hệ thống nguồn cách ly tối thiểu 10 KVA; - - Thiết bị và anten cao tần tiếp xúc với cơ thể bệnh nhân được kiểm tra, đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn sau: +TCVN 7303-1.2009: Thiết bị điện y tế, Phần 1 Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu; +TCVN 7303-2-6.2007: Thiết bị điện y tế, Phần 2-6 Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị điều trị bằng sóng vi ba; 3. Báo cáo thử nghiệm tiền lâm sàng 4. Khác: - Có ít nhất 02 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành cấp Quốc gia; - Hỗ trợ đào tạo sau đại học. | Tuyển chọn. |